## Slide 1: 7. RAMANI SPEKTROSKOOPIA

## Slide 2
Ramani hajumine – avastati 1928, sai 1930 füüsika Nobeli preemia.
Rayleighi hajumine – molekul emiteerib sama sagedusega kiirgust, mis selle ergastas. Elastne hajumine.
RAMANI HAJUMINE
Sir Chandrasekhara Venkata Raman
(1888–1970)
Üks ligikaudu 10 000 000 footonist hajub mitteelastselt (Ramani hajumine)
Ramani hajumise käigus muutub valguse lainepikkus ja energia.

## Slide 3
Rayleigh
Stokes
Anti-Stokes
Virtuaalolek
ν0
νt
RAMANI SPEKTROSKOOPIA
Läätsed
Detektor
Optilised filtrid
Laserkiir
Uuritav rakk
Rayleigh
Stokes
Anti- Stokes
Ramani spektroskoopia eelised:
proovi ettevalmistus minimaalne;
sobib vesilahustega.
Peamine probleem: fluorestsents.

## Slide 4
RAMANI HAJUMINE
Laser
Proov
Rayleigh
Stokes
Anti-Stokes
Sagedus
Intensiivsus
Detektor
Laseri sagedus
Intensiivsus
Stokesi jooned – materjal neelab energiat, emiteeruv footon on madalama energiaga kui neeldunud footon. Tüüpiliselt registreeritakse Stokesi jooni – lainepikkus on suurem kui laseri lainepikkus.
Anti-Stokesi jooned – materjal annab energiat ära – emiteeruv footon on kõrgema energiaga kui neeldunud footon.

## Slide 5
CCl4 Ramani spekter
RAMANI HAJUMINE
Anti-Stokes
Stokes
Hg-joon
435,8 nm
Ramani poolt võetud spekter 1929 a:
Resolutsioon ~10 cm-1
Proovi kogus ~ 1 liiter
Mõõtmise kestus ~ 40 h
Tänapäevase Ramani spektromeetriga mõõdetud spekter:
Resolutsioon 0,5 cm-1
Proovi kogus 1 µl
Mõõtmise kestus 1 s

## Slide 6
RAMANI SPEKTROSKOOPIA
Üldine reegel:
sümeetriline molekul = Ramani aktiivne
asümeetriline molekul = IP aktiivne
Ramani ja IP spektrid annavad teineteist täiendavat infot.
Komplementaarsed tehnikad.
Ramani nihe, cm-1
Ramani spekter
IP spekter
Stüreen/butadieen kummi spekter
CO2 molekul

## Slide 7
DISPERSIIVNE RAMANI SPEKTROMEETER
CCD detektor
Laser
Proov
Difraktsioonvõre
Tüüpilised laserid: 780 nm, 633 nm, 532 nm, 473 nm, fluorestsentsi probleem.
Kaasaegsed masinad = head Rayleighi filtrid, võimaldavad spektreid registreerida 100 cm-1 ning isegi 50 cm-1 väärtusteni.

## Slide 8
FT-RAMANI SPEKTROMEETER
Fluorestsentsi probleem ei ole nii tõsine 1064 nm laseri tõttu.
Paljude ainete puhul fluorestseeruvad peamiselt lisandid – vajalik puhastamine.
1. Laser
2. Proov
3. Koondav optika
4. interfero-
meeter
5. Detektor
Interferogramm
Fourier’ teisendus
Spekter
Ramani nihe, cm-1
Ramani intensiivsus

## Slide 9
Kasutada suurema lainepikkusega laserit (nt 1064 nm).
Proovi hoolikas puhastamine.
Proovi pleegitamine:
fotopleegitamine;
keemiline pleegitamine.
FLUORESTSENTSI VÄHENDAMINE
Ramani nihe, cm-1
Ramani intensiivsus
Polüdiallüülftalaat
Peale 2 h pleegitamist
Enne pleegitamist
λex = 514,5 nm

## Slide 10
Pindvõimendatud Ramani spektroskoopia – SERS (Surface enhanced Raman spectroscopy)
Signaali tugevnemine 104 – 106 korda, mõnikord ka 108 – 1014 korda.
Analüüdid absorbeerunud peamiselt Ag, Au, Cu pinnale, mõnikord ka Li, Na, K. Ergastamine sageli nähtavas spektriosas.
Tundlikkus ei parane vee, metanooli jt tüüpiliste solventide suhtes – positiivne.
Mehhanism ei ole tänapäeval veel
täpselt teada, 2 peamist teooriat:
elektromagnetiline teooria;
keemiline teooria.
SERS
SERS substraat
SERS signaal
Laserkiir

## Slide 11
SERS
Ramani intensiivsus
Ramani nihe, cm-1
1 molekul
0,05 s
7,8 x 105 molekuli,
400 s
SERS
Signaali tugevnemine 7,3 x 109 korda
633 nm, 3 mW
Rodamiin RH6G
Ramani intensiivsus
Ramani nihe, cm-1
Kaugus pinnast
Püridiin, Ag
Kasutusalad
Üksiku nukleotiidi polümorfismi uuringud.
Mikroorganismide identifitseerimine ja klassifitseerimine.
Laialdaselt kasutusel kliinilises diagnostikas mikroorganismide identifitseerimisel.

## Slide 12
SERS
Lainearv, cm-1
Ramani intensiivsus
DPA marker
Antraksi spoorid
2-merkaptoetanool
SERS
Lainearv, cm-1
Ramani intensiivsus

## Slide 13
SERS – NANOOSAKESTE KUJU
(a) Ag-tsitraat kolloid, λmax = 406 nm.
(b) Au-borohüdriid kolloid,
Au osakesed 20-70 nm, λmax = 535 nm.
(c) Au nanovardad, λmax = 525 nm ja 885 nm.
(d) Au nanoruudud.
(e) Au nanosfäärid kitosaani kiles.
(f) Ag nanovõred dendrimeeri maatriksis.
R.F. Aroca et al. / Advances in Colloid and Interface Science 116 (2005) 45–61

## Slide 14
RAMANI KAARDISTAMINE
Lainearv, cm-1
Ramani intensiivsus
μm
μm
μm
μm
(a) (b) (c) (d)
Kummeli (Chamomilla recutita) õisiku makrofoto.
FT-Ramani spekter.
Ramani kaardistus, polüatsetüleenide esinemine.
Ramani kaardistus, karotenoidide esinemine.
A. Kudelski, Talanta, 2008, 76,1-8

## Slide 15
RAMANI KAARDISTAMINE
http://www.horiba.com Raman Application Note, Pharmaceutical
Komponentide jaotus tabletis

## Slide 16
RAMANI SPEKTROSKOOPIA RAKENDUSED
Rakendused mineraloogias
Tsitriin
SiO2
Topaas
Al2SiO4(F,OH)2
Lainearv, cm-1
Intensiivsus
A. L. Jenkins and R. A. Larsen, Spectroscopy , 2004, 19 (4)

## Slide 17
RAMANI SPEKTROSKOOPIA RAKENDUSED
M. Claybourn, M. Ansell, Science & Justice, 2000, 40, 261-271
Lainearv, cm-1
Intensiivsus
Roheline Bic®
Sinine Parker® pastapliiats
Punane Berol®
Lainearv, cm-1
Intensiivsus
Kindlustuspettuse kahtlus
Rakendused kiminalistikas

## Slide 18
PORTATIIVSED RAMANI SPEKTROMEETRID

## Slide 19: 8. AATOMSPEKTROSKOOPIA MEETODID

## Slide 20
Aatomspektroskoopia jaguneb optiliseks aatomspektromeetriaks (OAS) ja röntgenspektromeetriaks.
Optiline aatomspektromeetria
Tegeleb aatomite väliskihi elektronide üleminekutega – on võimeline eristama erinevaid aatomeid kuna aatomite väliskihi konfiguratsioonid erinevad üksteisest.
Üleminekud toimuvad UV ja nähtava valguse lainepikkustele vastavatel energiatel.
Mõõdetakse energiakvandi neeldumist või emiteerumist.
Ained, mille spektreid tahetakse saada peavad olema atomiseeritud (mitte molekulide või ioonidena) ja gaasifaasis.
Jaguneb:
  aatomemissioonspektromeetria (AES);
  aatomfluorestsentsspektromeetria (AFS);
  aatomabsorptsioonspektromeetriaks (AAS).
AATOMSPEKTROSKOOPIA (AS)

## Slide 21
Aatomabsorptsioonspektromeetria (AAS) on anaüüsimetoodika, mille abil määratakse peamiselt metallide kontsentratsioone proovides.
Korraga määratakse ühte elementi – meetod on väga spetsiifiline.
Praktikas määratakse AAS abil üle 60 erineva metalli.
Meetodi algusaeg 19. sajandil, tänapäevase vormi saavutas ~1950. aastatel.
AATOMABSORPTSIOONSPEKTROMEETRIA

## Slide 22
Peamised koostisosad: kiirgusallikas, atomisaator, monokromaator, detektor.
Atomisaator – leek, elektrotermiline atomiseerimine grafiitküvetis, külm aur (kasutatakse ainult elavhõbeda puhul).
AATOMABSORPTSIOONSPEKTROMEETER
Õõneskatoodlamp
Monokromaator
Fotokordisti
Difraktsioonvõre
Jäägid
Proov
Kütus
Oksüdeerija
Notes: Atsetüleeni põlemisel hapnikus võib leegi temperatuur olla üle 3600 C. Leegi temperatuurilt kolmas looduslik gaas.

## Slide 23
Inertgaasist tekkinud katioonid liiguvad suure kiirusega katoodile ja löövad sealt välja uuritava aine aatomeid.
Inertgaas ja katoodist väljalöödud aatomid põrkuvad kokku teiste ioniseeritud gaasis olevate ioonide ja aatomitega ning ergastuvad.
Ergastatud aatomite üleminekul kõrgematelt energianivoodelt madalamatele emiteeruvad footonid.
Footonite detekteerimisel saadakse iseloomulik aatomi joonspekter.
ÕÕNESKATOODLAMP
Klaastoru, millesse on paigutatud katood ja anood.
Katood on valmistatud uuritavast metallist või kaetud uuritava metalliga.
Sisaldab ka intertgaasi (Ne, Ar).
Pinge rakendamisel (~300V) inertgaas ioniseerub.
Klaasvarjestus
Ne või Ar 1–5 torri
Aken (kvarts, Pyrex)
Õõneskatood
Anood

## Slide 24
Lambi geomeetria ja tööparameetrid (vool, temperatuur) mõjutavad lambi efektiivsust.
Elektroodidele rakendatava pinge puhul tuleb leida optimum, sest pinge tõstmine küll suurendab kiiratavat intensiivsust, kuid suurendab ka emissioonjoonte laiust ja ergastumata aatomite hulka lambis.
ÕÕNESKATOODLAMP

## Slide 25
Proov sisestatakse vedelal kujul.
Lahus pihustatakse.
Tekkinud tilgad aurustatakse.
Tekivad aerosooliosakesed, milles leiduvad molekulid lõhutakse aatomiteks.
Vabad aatomid ioniseeruvad.
Peene ühtlase aerosooli moodustumisel on oluline rõhk.
Leegi pikkus on tavaliselt 5–10 cm.
LEEKATOMISATSIOON
Leegi kõrgemas osas on temperatuur kõrgem ja tekib rohkem aatomeid, aga ka oksiide. Madalamas osas vastupidi.
Millisel leegi kõrgusel mõõtmised läbi viiakse tuleb tavaliselt katseliselt kindlaks teha.

## Slide 26
Proov asetatakse grafiittorusse, mida kuumutatakse elektriliselt 2000–3000 °C juurde.
Proovi aurustamise ja atomiseerimise aeg on lühike.
Proovikogused on väikesed ning detekteerimispiir väga madal.
Võrreldes leekatomisatsiooniga on meetod: aeganõudvam, vähem täpne, kitsa lineaarse määramispiirkonnaga, palju tundlikum.
ELEKTROTERMILINE ATOMISATSIOON
Proov
Aken
Aken
Grafiittoru
Inertgaasi avad

## Slide 27
Analüüsiks tuleb uuritav proov viia vedelale kujule.
Sageli kasutatakse proovi kuiva või märga tuhastamist (mineraliseerimist).
Proovi ettevalmistuse käigus tuleb jälgida, et uuritava aine kadu oleks minimaalne ning et proovi ettevalmistamiseks kasutatavad kemikaalid ei sisaldaks uuritavat ainet.
Kuigi teoreetiliselt peaks Lambert-Beeri reegli kaudu saama absorptsiooni otse arvutada, on praktikas mitmeid segavaid faktoreid.
Seetõttu kasutatakse standardeid (maatriksi keerukuse ja võimalike segavate mõjude tõttu sageli sisestandardit).
AAS ANALÜÜS

## Slide 28
Spektraalsed mõjud
Vahel harva võivad spektrijooned kattuda – kui see juhtub, tuleb valida teine joon.
Protsessi käigus tekivad tahked osakesed, mis hajutavad kiirgust – tuleb täpsustada, mis on tahkete osakeste allikaks; kui põhjuseks on maatriksis leiduvad segavad komponendid, siis tuleb kas muuta leegi temperatuuri või lisada segavat komponenti standardlahustele.
Keemilised mõjud
Vähelenduva ühendi moodustumine uuritava aatomi ja maatriksis leiduva komponendi vahel – lisatakse kas „vabastajat“ (nt katiooni, mis seob segava iooni) või „kaitsjat“ (ainet, mis moodustab analüüdiga püsiva lenduva ühendi).
SEGAVAD MÕJUD

## Slide 29
AES jaotatakse atomisaatorite järgi
Leek AES
Kaarlahenduse AES
Sädelahenduse AES
Plasma AES (ka induktiivselt sidestatud plasma AES)
AATOMEMISSIOONSPEKTROMEETRIA (AES)

## Slide 30
Kaarlahenduse AES
Elektrivoolu (kuni 30 A) toimel tekitatakse kaarlahendus.
Katoodi ja anoodi vahel tekib laetud gaas (plasma), mille temperatuur on ligi 5000 K.
Saadavates emissioonspektrites on palju jooni, aga vähe neid, mis vastavad ioonidele.
Tahkete proovide korral sõltub emissiooni intensiivsus proovi maatriksist, seetõttu kasutatakse kvantitatiivses analüüsis alati sisestandardit.
Sädelahenduse AES
Tekib elektrivoolu toimel.
Elektrivool kandub ühelt elektroodilt teisele kitsa kanali kaudu, mille temperatuuri hinnatakse 40 000 K.
Ioonide emissioonjooni on palju, kasutatakse samuti sisestandardit.
AATOMEMISSIOONSPEKTROMEETRIA (AES)

## Slide 31
Ühiseid jooni kaar- ja sädelahenduse AES puhul
Kasutatakse kvalitatiivses ja poolkvantitatiivses analüüsis.
Proovid võivad olla (ja enamasti on) tahked.
Proov esineb sageli ühe elektroodina.
Teiseks elektroodiks on koonilise otsaga grafiitelektrood.
Kasutatakse metallurgias.
AATOMEMISSIOONSPEKTROMEETRIA (AES)

## Slide 32
Induktiivsidestatud plasma (ICP) spektroskoopia – kasutatakse metallide jälgkontsentratsioonide määramiseks. Meetod aastast 1960.
Peamiselt kasutusel ICP-OES (optilise emissiooni) ja ICP-MS.
Plasma – ioniseeritud gaas, kus esineb vabu elektrone. Temperatuur ~ 10 000 K.
Plasmagaasiks on reeglina argoon, millele antakse energiat elektromagnetvälja abil (süüdatakse induktiivselt) – seetõttu juhib plasma elektrit ja reageerib elektromagnetväljale.
INDUKTIIVSIDESTATUD PLASMA SPEKTROSKOOPIA

## Slide 33
ICP OES TÖÖPÕHIMÕTE
Induktsioonmähis
Magnet-väli
Vool pihustisse
Argoon
Detektor
Proov
Argoon
Pihusti
Pihustuskamber
Jäägid
Plasma

## Slide 34
Koosneb kahest osast: ICP osa ja optiline spektromeeter.
ICP “tõrvik” kujutab endast kolme üksteise sees asetsevat kvartstoru.
Osa tõrvikust ümbritseb induktsioonimähis, mis genereerib raadiosagedusega kiirgust.
Analüüsi ajal tekitatakse raadiosagedusgeneraatori poolt intensiivne magnetväli mis ioniseerib kasutatava gaasi.
Ioniseeritud ja neutraalsete aatomite kokkupõrked tekitavad plasmas kõrge temperatuuri.
Proovid (nii orgaanilised kui vesilahustel põhinevad) juhitakse otse plasma leeki kasutades peristaltilist pumpa.
Proov põrkub leegis kokku laetud osakestega ja ioniseerub.
Erinevad molekulid lagunevad neile iseloomulikeks aatomiteks, mis omakorda kaotavad elektrone ning kiirgavad iseloomulikel lainepikkustel footoneid.
Valguse intensiivsust mõõdetakse fotokordistiga.
ICP OES TÖÖPÕHIMÕTE

## Slide 35: 9. RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS

## Slide 36
RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS
KUJU
VOLTUMUS
AATOMI EHITUS

## Slide 37
RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS
Notes: CsCl aatom

## Slide 38
RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS
Röntgenkiirgus
Kristalne proov
Röntgentoru
Fotoplaat
Kollimaator
Proov
Hajunud kiir
Langev kiir
2 θ
Lugemit sekundis
Klaas
2 θ
Suhteline signaal

## Slide 39
RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS

## Slide 40
Röntgendifraktsioonanalüüs annab kõige otsesema pildi kristalse objekti struktuurist – aatomitevahelised kaugused ja sidemete nurgad.
Molekulide struktuuri uurimiseks on vaja lainepikkusi suurusjärgus 1x10-10 m.
Röntgendifraktsioonpilt on kristalse aine sõrmejälg.
Mittedestruktiivne meetod.
Probleemid
Ei võimalda täpselt tuvastada vesinikuaatomite paiknemist.
Ei võimalda detailselt uurida amorfsete ainete struktuuri.
RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS

## Slide 41
X kujund viitab heeliksile.
Teemanti kujundid viitavad pikkadele, väljavenitatud mole-kulidele.
Kaugused neelduvuste vahel näitavad mole-kuli kordusperioodi.
Puuduvad neeldu-vused näitavad teisest heeliksist tulenevat interferentsi.
RÖNTGENDIFRAKTSIOONANALÜÜS
Röntgendifraktsioonpilt, mis võimaldas Watsonil ja Crickil tuvastada DNA struktuuri.